北京新科以仁科技发展有限公司

德国卡特臭氧治疗仪故障排除卡

| 故障现象 | 可能原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 电源指示灯不亮 | 外接电源线接触不良 | 检测外接线路是否正常 |
|  | 仪器保险丝出现故障 | 更换新保险丝 |
| 保险丝被熔断 | 频繁开关仪器电源 | 更换新保险丝，间隔性的开 关仪器电源 |
| 电源指示灯亮红灯 | 外界环境影响 | 记录仪器指示灯当时显示情 况，然后联系我们 |
| 仪器不工作 | 灌注口光敏感应失灵 | 参考中文说明书 14 页，进行 光敏感应的校正 |
|  | 仪器正在进行还原工作 | O3→O2 指示灯熄灭之后再启 动仪器 |
| 按灌注键不出 O3 | 输出氧气压力不够 | 调整氧气瓶输出压力 |
|  | 灌注口阀门没打开 | 调整过滤器位置直到灌注口 指示灯亮起 |
|  | 注射器的本身问题 | 更换使用带橡胶皮头的抗氧 化注射器 |
|  | 灌注口下面玻璃柱破损 | 更换玻璃柱 |
|  | 过滤器阻塞 | 更换过滤器 |
|  | 其他 | 请联系我们 |
| 感觉有 O3 气味 | 残余臭氧气体直接注射 到空气中 | 把残余 O3 气体注入仪器然 后自动还原 |
|  | 过滤器单独插入灌注口 | 过滤器连带注射器一起插入 灌注口 |
| 转换过滤器插不进 灌注口里面 | 灌注口密封圈脱位 | 卸掉灌注口然后把密封圈归 位固定好 |