德国卡特医用臭氧治疗仪（OZOMED BASIC 型）操作流程

一、待机前连接

1、将氧气减压器与医用氧气瓶相连接。

2、将氧气减压器与氧气连接管相连接。

3、逆时针打开医用氧气瓶阀门开关半圈至一圈，氧气减压器高压表显示大于0.5MPa，顺时针旋转氧气减压器调节旋钮，低压下排空相连接管道内空气。排空空气后将氧气连接管与仪器氧气输入接头相连接，用外固定帽固定。

4、连接完成后，顺时针旋转氧气减压器调节旋钮将氧气输出压力调至0.4MPa，氧气减压器低压表显示为0.4MPa，不低于0.2MPa,不高于0.5MPa。

5、将主电源线与仪器主电源接口相连接，然后将主电源线与电源连接（或UPS电源连接），电源不要负荷过载。

6、打开主电源开关，仪器进行系统自检，自检完成后仪器进入标准的待机状态。

二、待机后手动灌注模式操作

1、标准待机状态下，调节预设浓度增加或减少按键，调整臭氧预设浓度。

2、将已相连接的抗臭氧化注射器和注射器安全过滤器锥体插入灌注口内，稍做逆时针旋转即可启动仪器，仪器进入臭氧生成状态（STOP 指示灯及灌注键右上角的灌注阀门开启指示灯亮起）。

3、约 8 秒钟后，符合要求的臭氧生成完成后，可听到一声柔和的嗡鸣音灌注键右下角绿色灌注指示灯闪烁（同时进入 2 分钟倒计时启动净化程序状 态），按着灌注键可完成臭氧灌注；有效灌注时按着灌注键则灌注指示灯为 持续亮起，有效灌注完成松开灌注键，仪器则重新开始进入 2 分钟倒计时 启动净化程序状态。

4、可灌注状态下，灌注完成后的臭氧或残余臭氧可推入仪器净化装置；灌注 的臭氧建议前两次回推入仪器净化装置内，第三次的用于临床，灌注臭氧 完成后，将注射器及注射器安全过滤器顺时针稍做旋转拔出，将过滤器锥 体口向上平移至手术台，避免臭氧溢出。将注射器与注射器针头或穿刺针 头相连接用于治疗。治疗完成后，将注射器与注射器安全过滤器相连接， 过滤器锥体口向上平移至仪器，重新有效插入灌注口内，将残余气体回收。

三、	待机后自动灌注模式操作

1、标准待机状态下，调节预设浓度增加或减少按键，调整臭氧预设浓度。

2、按下臭氧化水装置键，臭氧化水生成指示灯及 STOP 指示灯亮起，仪器进入 臭氧生成状态，同时进入   10   分钟倒计时启动净化程序状态。

3、将已相连接的抗臭氧化注射器（或臭氧袋等密封容器）和注射器安全过滤 器锥体插入灌注口内，稍做逆时针旋转，可听到“咔“的一声，仪器即开 始自动向容器灌注臭氧。若 10 分钟内过滤器锥体脱落，可听到“咣”的一 声提示音，同时臭氧化水装置指示灯闪烁。

4、自动灌注模式下，与臭氧净化装置相连接的管道阀门为关闭，不可强行推入。

四、	臭氧净化操作

1、按  STOP  键可即时停止臭氧生成状态转入净化状态。

2、手动灌注模式操作时，无有效灌注后 2 分钟，倒计时自动臭氧生成停止并 启动净化程序状态。

3、自动灌注模式操作时，按下臭氧化水装置键后 10 分钟，倒计时自动臭氧生 成停止并启动净化程序状态。

4、净化状态下，净化状态指示亮起，此过程约 10 秒钟完成；此状态下无法启 动臭氧灌注模式；手动灌注模式、自动灌注模式、净化状态不能同时执行。

五、	关机

1、关闭医用氧气瓶阀门。

2、拔除插入灌注口内的过滤器。

3、待机状态时，按下臭氧化水装置将仪器转入工作状态，待氧气减压器高压 表降至 0.5MPa 时，启动 STOP 键，进入臭氧净化状态。（目的：将管道内的 氧气消耗并留少量的氧气将仪器内的臭氧更换，净化完成时氧气减压表低 压表降至   0.1MPa   以下，避免高压力下拆除连接误伤操作人员。）

4、净化完成后，关闭主电源开关，并拆除电源连接。

5、逆时针旋转关闭氧气减压器阀门，逆顺序拆除氧气供应管道连接。

北京新科以仁科技发展有限公司

联系电话：010-62267072   15810587365